## Slide 1
LECTURE MAP
从传感器到微信小程序：BLE 通信层如何搭起来
本节课只讲通信链路：为什么选 BLE、协议怎么定、两端代码怎么写。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
01
这不是“把串口搬到手机”，而是把 ESP32 变成可订阅的数据服务。
ESP32 端：保留测量算法，新增 NimBLE GATT Server
小程序端：扫描、连接、订阅 notify、解析二进制包
课堂扩展：每组用独立 AppID、设备名、UUID
脉搏血氧仪
SpO2
HR
97
82
ESP32 Peripheral
MAX30102 采样
心率/SpO2 本地计算
BLE notify 推送
WeChat Mini Program
BLE Central
订阅两个 Characteristic
Canvas 绘制波形
>
>
4-byte wave + 6-byte metrics

## Slide 2
BLUETOOTH CHOICE
ESP32 有两条蓝牙路线，但手机端框架决定了选择。
Classic SPP 很像无线串口；BLE 是面向低功耗外设的数据服务模型。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
02
维度
经典蓝牙 SPP
蓝牙 BLE
本项目判断
连接模型
点对点串口链路
Peripheral / Central + GATT
手机小程序按 GATT 连接
数据方式
连续字节流，像 Serial
Service / Characteristic / notify
波形与指标拆成两个 notify
跨平台难度
iOS 对 SPP 支持受限
iOS / Android 都有 BLE API
适合不同学生手机
功耗与频率
吞吐高但更重
适合几十 Hz 小包通知
50 点/秒波形足够
微信小程序
不能直接用 SPP
支持 BLE 低功耗接口
因此选择 BLE
手机端框架把项目推向 BLE GATT
从“发字符串”转向“定义服务、特征值和数据包”。

## Slide 3
APP STRATEGY
用微信小程序，是为了把手机端差异收敛到一个轻量框架。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
03
原生 iOS App
Swift / 证书 / TestFlight / CoreBluetooth
>
原生 Android App
Kotlin/Java / 权限模型 / 机型差异
>
Web 页面
浏览器蓝牙能力和微信环境限制
>
微信小程序
统一入口；用真机调试 BLE；学生易分发
代价：小程序端的蓝牙能力是 BLE API，不是传统蓝牙串口。
因此 ESP32 必须做 BLE Peripheral/GATT Server；小程序作为 Central 扫描和订阅 notify。

## Slide 4
BLE MENTAL MODEL
BLE 不是串口；它是“服务目录 + 可订阅字段”的模型。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
04
Peripheral
ESP32-PulseOX
广播名字和 Service UUID
Central
微信小程序
扫描、连接、订阅
>
>
GATT Service
7D6E0001-...-3032
Wave Characteristic
READ | NOTIFY
4 字节波形包，约 50Hz
Metrics Characteristic
READ | NOTIFY
6 字节心率/血氧包
订阅 notify 后，ESP32 主动推送；小程序在 onBLECharacteristicValueChange 中收到 ArrayBuffer。

## Slide 5
SYSTEM ARCHITECTURE
测量仍在 ESP32 本地完成，BLE 只传显示层需要的数据。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
05
MAX30102
red / IR samples
400 SPS
>
Filters
LPF / HPF
Differentiator
>
Algorithm
BPM + SpO2
averaging
>
BLE GATT
wave notify
metrics notify
>
Mini Program
parse packets
update UI
>
Canvas + values
PPG curve
HR / SpO2
原串口屏链路不删除：Serial2 仍然向组态屏发送同一份波形和数值。
新增手机链路不重算算法：只在既有事件点调用 notifyWave / notifyMetrics。

## Slide 6
APPLICATION PROTOCOL
协议越小，越适合 BLE 默认 20 字节 MTU 和课堂调试。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
06
Wave packet: 4 bytes
Byte
字段
含义
0
type
固定 0x01
1
seq
波形序号，0-255 循环
2
value
显示波形值，0-120
3
flags
bit0: fingerDetected
由 400SPS 采样每 8 点平均一次，约 50 点/秒。
Metrics packet: 6 bytes
Byte
字段
含义
0
type
固定 0x02
1-2
bpm
uint16 little-endian
3
spo2
uint8, 0-100
4
flags
bit0 手指；bit1 指标有效
5
seq
当前波形序号
心率/血氧只在平均结果有效后推送；刚放手指会先显示 --。
二进制包比 JSON 更短、更稳定、更容易按字节讲解

## Slide 7
ARDUINO SETUP
NimBLE-Arduino 负责把 ESP32 发布成一个可被订阅的 BLE 外设。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
07
#include <NimBLEDevice.h>
const char *kBleDeviceName = "ESP32-PulseOX";
const char *kBleServiceUUID = "7d6e0001-...";
const char *kBleWaveCharacteristicUUID = "7d6e0002-...";
const char *kBleMetricsCharacteristicUUID = "7d6e0003-...";
NimBLEDevice::init(kBleDeviceName);
bleServer = NimBLEDevice::createServer();
NimBLEService *pulseService =
bleServer->createService(kBleServiceUUID);
waveCharacteristic = pulseService->createCharacteristic(
kBleWaveCharacteristicUUID, READ | NOTIFY, 4);
metricsCharacteristic = pulseService->createCharacteristic(
kBleMetricsCharacteristicUUID, READ | NOTIFY, 6);
第一层：身份
设备名用于学生肉眼识别；Service UUID 用于程序精确匹配。
第二层：数据字段
Wave 和 Metrics 是两个 Characteristic；都支持 READ 和 NOTIFY。
第三层：广播
advertising->addServiceUUID(...); advertising->start();
课堂讲法：先让学生在 nRF Connect 中看到服务目录，再回到小程序代码。

## Slide 8
ARDUINO RUNTIME
BLE 发送点挂在原有测量事件上，避免维护两套算法。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
08
readSample()
读取 red / IR
v
finger detect
red > threshold
v
filter + diff
LPF / HPF / zero crossing
v
PPGcount >= 8
map 到 0-120
v
notifyWave()
4-byte 包
v
avg ready
5 次心跳后
v
notifyMetrics()
6-byte 包
if (PPGcount >= 8) {
int display_val = map(..., -500, 500, 0, 120);
Serial2.print("add s0.id,0," + String(display_val) + ...);
notifyWave(display_val, true);
}
if (averager_bpm.count() >= kSampleThreshold) {
latestAverageBpm = average_bpm;
latestAverageSpo2 = clampInt(average_spo2, 0, 100);
notifyMetrics(latestAverageBpm, latestAverageSpo2, true, true);
}

## Slide 9
MINI PROGRAM FLOW
小程序端是一个严格的 BLE 状态机：先发现，再连接，再订阅。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
09
openBluetoothAdapter
初始化蓝牙模块
>
startBluetoothDevicesDiscovery
扫描附近 BLE 外设
>
createBLEConnection
连接 deviceId
>
getBLEDeviceServices
找到 Service UUID
v
getBLEDeviceCharacteristics
找到 Wave / Metrics
>
notifyBLECharacteristicValueChange
启用 notification
>
onBLECharacteristicValueChange
接收 ArrayBuffer
代码锚点：startScan() -> connectDevice() -> discoverServices() -> discoverCharacteristics() -> subscribeNotifications()

## Slide 10
MINI PROGRAM CODE
小程序把 notify 的 ArrayBuffer 解析成 UI 状态和波形数组。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
10
handleBleValueChange(result) {
const id = normalizeUuid(result.characteristicId)
const view = new DataView(result.value)
if (id === WAVE_CHARACTERISTIC_UUID) {
this.handleWavePacket(view)
} else if (id === METRICS_CHARACTERISTIC_UUID) {
this.handleMetricsPacket(view)
}
}
wavePoints.shift()
wavePoints.push(waveValue)
this.drawWave()
ctx.lineTo(x, y) // Canvas curve
Wave parser
type=0x01
byte2 -> waveValue
byte3 bit0 -> finger
Metrics parser
type=0x02
bytes1-2 -> bpm
byte3 -> spo2
>
脉搏血氧仪
SpO2
HR
97
82
核心观念：小程序不计算心率，只负责连接、解析、显示。

## Slide 11
CLASSROOM SCALE
14 个小组同时运行时，要分清“账号归属”和“蓝牙隔离”。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
11
AppID
决定小程序属于谁。
每组注册自己的小程序或使用测试号。
BLE name
决定人眼和扫描列表里看到哪台设备。
例如 ESP32-PulseOX-G03。
BLE UUIDs
决定程序精确连接哪组服务和特征值。
Service / Wave / Metrics 都要唯一。
G03 示例
DEVICE_NAME_PREFIX = ESP32-PulseOX-G03 SERVICE_UUID = 7D6E0301-... WAVE = 7D6E0302-... METRICS = 7D6E0303-...
Arduino 端和小程序端四个常量必须一一对应

## Slide 12
DEBUGGING MAP
调试时不要猜，按通信链路逐层定位。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE docs
12
1. ESP32 广播
串口监视器看到 advertising；nRF Connect 能扫到设备名
2. 手机权限
手机蓝牙打开；Android 给微信定位/附近设备权限
3. Service 匹配
小程序能连接，但若提示未找到服务，检查 SERVICE_UUID
4. notify 订阅
能连接但没数据，检查 Characteristic UUID 和 notify 属性
5. 数据解析
有包但 UI 不变，检查 type 字节、长度和小端序
6. 算法输入
有波形但无 BPM/SpO2，检查手指放置、阈值、平均样本数